雷山县人民医院洗板机项目采购内容及

参数要求

采购内容

**一、项目名称：**雷山县人民医院洗板机采购项目

**二、拦标价：**25000元。

**三、交货地点：**采购人指定地点

**四、采购内容：**洗板机1台，单价预算25000元，总预算25000元。

参数要求

**一、总体要求：**知名品牌。

**二、用途说明**：洗板机是专门清洗酶标板的医疗器械，一般和酶标仪配套使用。主要用于清洗酶标板检测后的一些残留物质，从而降低后续检测过程中因残留物导致的误差。

**三、主要规格及技术参数要求：**

★1.技术规格残液量 <2 μL/孔

★2.酶标板规格 48/96多规格，兼容“U”“v”、平底型酶标板孔

★3.清洗针 8/12，双针设计

4.清洗方式 板洗和排洗

5.清洗针定位 自动或手工定位

6.加液量 50-3000 μL可任意设置，50 μL步进

★7.清洗次数 0-9次可调

★8.清洗排数 1-12排可调

9.振板时间 0-300秒可调，以1秒递进

10.浸泡时间 0-300秒可调，以1秒递进

11.吸液时间 0.1-10秒可调

12.暂停功能 随意暂停和继续

★13.清洗程序 可储存100组清洗程序，使用方便快捷

14.电源 100-240V-，50/60Hz

15.工作环境 温度:5℃-35℃湿度:15%-85%

**四、售后服务：**

1.整体质保期1年及以上。

2.1个月内出现非人为质量问题提供换货。

3.维修2小时响应，24小时到达现场进行维修。